## Arkusz1
Nazwa producenta oferowanego sprzętu:
Kraj pochodzenia:
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ):
Aparat fabrycznie nowy
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU DZIERŻAWY | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
1 | Aparat RTG z ramieniem C z płaskim detektorem i cyfrowym systemem obrazowania
1.1 | Aparat do pracy na bloku operacyjnym, przeznaczony do wykonywania procedur śródoperacyjnych z zakresu ortopedii | Tak, podać
1.2 | Parametry aparatu dobrane w taki sposób, aby możliwa była fluoroskopia także dla pacjentów z BMI > 30 | Tak, podać
1.3 | Aparat musi umożliwiać wykonanie fluoroskopii ciągłej miednicy dla pacjentów z BMI > 30 przez min 10s. | Tak, podać
1.4 | Aparat musi umożliwiać kontrolę śródoperacyjną (rewizję) wraz z przesłaniem zdjęcia do systemu PCAS Zamawiającego (Agfa Impax) | Tak, podać
1.5 | Głębokość ramienia C – min. 70 cm | Tak, podać
1.6 | Odległość SID – min. 100 cm | Tak, podać
1.7 | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem a lampą RTG) – min. 80 cm | Tak, podać
1.8 | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C – min. 20 cm | Tak, podać
1.9 | Zakres ruchu pionowego ramienia C – min. 42 cm | Tak, podać
1.10 | Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie | Tak
1.11 | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C – min. 150° | Tak, podać
1.12 | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) – min. ±220° | Tak, podać
1.13 | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej – min. 22° | Tak, podać
1.14 | Hamulce ruchów ramienia C fabrycznie oznaczone kolorami (każdy hamulec innym) – te same kolory oznaczeń dla hamulca i dla odpowiedniej skali zakresu ruchu (m.in. ten sam kolor hamulca od ruchu orbitalnego i kolor skali ruchu orbitalnego) | Tak
1.15 | Panel dotykowy kolorowy o przekątnej min. 12“ i rozdzielczości min. 1200x800 znajdujący się na wózku ramienia C oraz na wózku monitorowym, do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii „live” | Tak
1.16 | Przycisk bezpieczeństwa wyłączający ruch silnikowy i promieniowanie | Tak, podać
1.17 | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak
1.18 | Uchwyt w pobliżu detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C | Tak
1.19 | Jedna dźwignia używana do sterowania kołami aparatu oraz jako hamulec wózka z ramieniem C | Tak
1.20 | Sterowanie kołami aparatu umożliwiające aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | Tak
1.21 | Ręczny włącznik promieniowania z możliwością zapisu obrazów do pamięci | Tak
1.22 | Szerokość wózka z ramieniem C – max. 82 cm | Tak, podać
1.23 | Waga wózka z ramieniem C – max. 300 kg | Tak, podać
1.24 | Maksymalna częstotliwość pracy generatora min. 30 kHz | Tak, podać
1.25 | Moc generatora RTG - min 2.2 kW | Tak, podać
1.26 | Akwizycja 30 obrazów/s podczas fluoroskopii ciągłej lub pulsacyjnej | Tak
1.27 | Fluoroskopia pulsacyjna w zakresie min. 1 p/s ÷ 15 p/s | Tak, podać
1.28 | Radiografia cyfrowa | Tak
1.29 | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii i radiografii – min. 110 kV | Tak, podać
1.30 | Maksymalny prąd dla fluoroskopii ciągłej – min. 10 mA | Tak, podać
1.31 | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej dla całego zakresu pulsacji – min. 20 mA | Tak, podać
1.32 | Szerokość impulsu w zakresie min. od 10 do 40 ms w trybie fluoroskopii pulsacyjnej | Tak, podać
1.33 | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej – min. 20 mA | Tak, podać
1.34 | Automatyczny dobór parametrów dla fluoroskopii | Tak
1.35 | Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz | Tak
1.36 | Lampa ze stacjonarną anodą, jednoogniskowa | Tak
1.37 | Wielkość ogniska – max. 0,6 | Tak, podać
1.38 | Filtracja wewnętrzna – min. 2,8 mm Al + dodatkowy filtr miedziany 0,1 mm Cu | Tak, podać
1.39 | Kolimator szczelinowy do symetrycznej i asymetrzycznej kolimacji z nieograniczoną rotacją | Tak
1.40 | Kolimator prostokątny do kolimacji koncentrycznej | Tak
1.41 | Ustawienie kolimatora bez promieniowania poprzez wyświetlanie na obrazie LIH aktualnego położenia krawędzi przesłon | Tak
1.42 | Pojemność cieplna anody – min. 60 kHU | Tak, podać
1.43 | Pojemność cieplna kołpaka – min. 1200 kHU | Tak, podać
1.44 | Szybkość chłodzenia anody – min. 37 kHU/min | Tak, podać
1.45 | Płaski panel detekcyjny wykonany w technologii CMOS ze scyntylatorem z jodku cezu CsI | Tak
1.46 | Wielkość detektora cyfrowego – min. 20 x 20 cm | Tak, podać
1.47 | Liczba pól obrazowych – min. 3 | Tak, podać
1.48 | Współczynnik DQE – min. 72% | Tak, podać
1.49 | Rozdzielczość detektora – min. 1300 x 1300 | Tak, podać
1.50 | Głębia obrazu – min. 16 bit | Tak, podać
1.51 | Kratka przeciwrozproszeniowa min. 50 linii/cm | Tak, podać
1.52 | Możliwość wyciągania kratki przeciwrozproszeniowej bez użycia narzędzi np. do zastosowań pediatrycznych | Tak
1.53 | Funkcja LIH (Last Image Hold) | Tak
1.54 | Wyświetlanie mozaiki obrazów min. 16 obrazów | Tak, podać
1.55 | Obraz lustrzany (obracanie obrazu na monitorze góra/dół, lewo/prawo) | Tak
1.56 | Powiększenie min. x 4 | Tak, podać
1.57 | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów | Tak
1.58 | System nanoszenia opisów z możliwością oznaczenia strony ciała („L”, „P”) | Tak
1.59 | Automatyczna regulacja jasności i kontrastu, wzmocnienie krawędzi oraz redukcja artefaktów powstałych na skutek prześwietlania metali | Tak
1.60 | Pomiar kątów i odległości | Tak
1.61 | System wpisywania danych pacjenta | Tak
1.62 | System zarządzania bazą danych z badaniami | Tak
1.63 | Liczba monitorów kolorowych – min. 2 | Tak, podać
1.64 | Monitory umieszczone na oddzielnym wózku, każdy o przekątnej min. 19” i rozdzielczości min. 1280x1024 | Tak, podać
1.65 | Luminancja monitorów – min. 600 cd/m2 | Tak, podać
1.66 | Kontrast monitorów – min. 600:1 | Tak, podać
1.67 | Kąt widzenia monitora (poziomy/pionowy) – min. 178°/178° | Tak, podać
1.68 | Możliwość obracania monitorów wokół osi pionowej względem podstawy wózka min. o 180 st. w celu uzyskania najlepszej widoczności do pozycji operatora. | Tak/Nie
1.69 | Możliwość zmiany wysokości monitorów | Tak, podać
1.70 | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | Tak
1.71 | Wózek z monitorami może być odłączony od ramienia C na czas transportu. | Tak
1.72 | UPS wbudowany w wózek z monitorami, zabezpieczający co najmniej dane obrazowe podczas zaniku zasilania | Tak
1.73 | Port USB do archiwizacji w formacie DICOM, TIFF oraz AVI | Tak
1.74 | Funkcjonalności sieciowe DICOM min.: DICOM Send, DICOM Storage Commitment, DICOM Worklist i MPPS | Tak, podać
1.75 | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG | Tak
1.76 | Celownik laserowy zintegrowany z obudową detektora | Tak
1.77 | Możliwość rozpięcia ramienia C z wózkiem monitorów podczas badania bez utraty danych. | Tak
1.78 | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 150 000 obrazów | Tak, podać
1.79 | Wielofunkcyjny bezprzewodowy przycisk nożny do włączania promieniowania oraz do zapamiętywania obrazów z możliwością konfigurowania przycisków. | Tak
1.80 | Zasilanie przycisku nożnego – bateryjne, bez konieczności ładowania, umożliwiające pracę przez rok. Wymiana baterii bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi | Tak
1.81 | Wbudowany karta sieciowa RJ45 min. 100 Mbps | Tak
2. | Dodatkowe:
2.1 | Deklaracja zgodności CE na cały aparat | Tak
2.2 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i bezpieczeństwa pracy w siedzibie Zamawiającego : min. 2 szkolenia | Tak
2.3 | Instrukcja obsługi w języku polskim ; wersja papierowa i wersja elektroniczna (z dostawą) | Tak
2.4 | Testy specjalistyczne wykonane przez jednostkę uprawnioną przy dostawie sprzętu przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. | Tak