## Arkusz1
GŁOWICA KAMERY 4K- AUTOKLAWOWALNA
L.P. | Parametry
1. | Technologia czujnika obrazu CMOS
2. | Przekątna czujnika obrazu 1/3 cala
3. | Metoda skanowania progresywna
4. | Liczba chipów min. 1
5. | Proporcje/format 16:9
6. | Rozdzielczość obrazu min. 3840x2160
7. | Głębia koloru 10 bitów na kanał koloru
8. | Częstotliwość odświeżania obrazu 59,94 Hz ( skanowanie pionowe)
9. | Stosunek sygnału do szumu (SNR) >52dB
10. | Zoom cyfrowy min. 1,5 x
11. | 3 programowalne przyciski (według preferencji chirurga), sterowane funkcje: 7 (w tym balans bieli na początku przypadku)
12. | Material obudowy – tytan
13. | Sterylizacja parowa, sterylizacja nadtlenkiem wodoru. 7 lat gwarancji na szczelność
14. | Stopień ochrony IPX7
15. | Waga max. 0,6 kg
16. | Możliwość podłączenia optyki szerokokątnej 140°
KONSOLA KAMERY 4K - ŹRÓDŁA ŚWIATŁA, STEROWNIK KAMERY I ARCHIWIZATOR MEDYCZNY POŁĄCZONE W JEDNEJ OBUDOWIE
17. | Sterownik kamery: Jednostka sterująca pracą kamery CCU
18. | Obsługa 4K/UHD, obsługa 2D
19. | Przycisk balansu bieli na konsoli
20. | Zakres balansu bieli 3200 – 11800 K
21. | Możliwość Obsługi obrazowania fluorescencyjnego w bliskiej podczerwieni
22. | Dodatkowe wejście dla kamery Nano – umożliwiające podpięcie ultracienkich kamer
23. | Zastosowane urządzenie w klasie bezpieczeństwa CF
24. | Odporny na defibrylację
25. | Wyjścia video: DisplayPort 3840x2160, HDMI 2,0 3840x2160, 3g-SDI /12G-SDI 1920x1080/3840x2160
26. | Złącze lasera NIR
27. | Wzmocnienie: niskie (0 dB), średnie(+9 dB), wysokie (+ 18 dB)
28. | Obrazowanie rzeczywistości rozszerzonej, w tym:BioOptico (tryb widmowy, tryb tekstury)Kolorowe filtry (CZERWONY+, CZERWONY-)
29. | Siedem różnych kolorów z nakładki NIR do wyboru (zielony, cyjanowy, niebieski, magenta, czerwony, żółty, biały), z możliwością dostosowania/programowania dla poszczególnych chirurgów i procedur
30. | Wyjście audio: złącze mini stereo
31. | Złącze Ethernet RJ45, izolowane (1500 V),
32. | Zintegrowane Wi-Fi
33. | Eksport automatyczny lub ręczny: USB, iPad® / iPhone®, serwer plików, PACS (DICOM)
34. | Liczba obrazów na ekranie : PIP, PAP, 3 obrazy , 4 obrazy
35. | Możliwość podłączenia i wyświetlania obrazu z dwóch kamer jednocześnie. Kamery konwencjonalnej 4K oraz kamery mikro .
36. | Funkcja: Aktualizacja systemu (oprogramowanie i oprogramowanie sprzętowe), wykonywana przez USB lub zdalnie (IOT)
37. | Funkcja: Tworzenie listy chirurgów z ich konkretnymi ustawieniami
38. | Funkcja: Przypisywanie procedur chirurgowi ze specyficznymi ustawieniami procedur
39. | Funkcja: Ustawienia drukowania: zdjęcia na stronę, liczba kopii, automatyczny wydruk, orientacja, format, druk jako PDF
40. | Funkcja: Zmiana przypisania przycisków kamery
41. | Funkcja: Zmiana ustawień obrazu (jasność, powiększenie, wzmocnienie, scena, okno automatycznej ekspozycji)
42. | Funkcja: Ustawienia obrazowania w trybie panoramicznymFunkcja dostosowania: Źródła światła: intensywność, automatyczna kontrola intensywności, włączenie/czuwanie, balans bieli
43. | Możliwość aktualizacji systemu (oprogramowania/oprogramowania wbudowanego) przez USB
44. | Rozpoczynanie procedury od balansu bieli.
45. | Źródło światła: Technologia LED-owa (zimne źródło światła). Kolor światła: biały
46. | Żywotność: co najmniej 30 000 godzin pracy
47. | Siedmioletnia gwarancja na LED-owe źródło światła
48. | Temperatura barwowa 5500 - 8400 K, nominalna
49. | Automatyczna kontrola światła wyjściowego: zsynchronizowane wyjście światła z modulacją szerokości impulsu
50. | Łącznik portu światłowodów do podłączania kabli w następujących standardach: ACMI™, Storz™, Wolf™, Olympus™
51. | Archiwizator medyczny: Możliwość nagrywania zdjęć i wideo w jakości 4K
52. | Pamięć wewnętrzna: dysk SSD 1 TB
53. | Eksport automatyczny lub ręczny: USB, iPad® / iPhone®, serwer plików, PACS (DICOM)
54. | Obsługiwane formatowanie USB: exFAT, FAT32, HFS
55. | Pamięć DICOM (wysyłanie/odbieranie)
56. | Usługa zobowiązania do przechowywania DICOM
57. | Zarządzanie listami roboczymi DICOM
58. | Eksport do serwera plików przy użyciu protokołu Samba SMBv2.0, SMBv2.1, SMBv3
59. | Transmisja strumieniowa w sieci
60. | Możliwość dodania adnotacji do zdjęć na końcu przypadku
TABLET
61. | Przekątna ekranu: min. 13 cali
62. | Rozdzielczość ekranu: min. 1920 x 1080 pikseli
63. | Współczynnik projekcji: 16:9
64. | Typ wyświetlacza: pojemnościowy ekran dotykowy TFT LCD
65. | Wprowadzanie danych pacjenta (imię i nazwisko, identyfikator pacjenta, data urodzenia, płeć, data zabiegu, notatki)
66. | Menu w języku polskim
67. | Możliwość przeglądania zdjęć i filmów po zakończeniu przypadku
68. | Logowanie administratora w celu zaawansowanego zarządzania użytkownikami i ustawieniami systemu
69. | Tworzenie listy chirurgów wraz z ustawieniami specyficznymi dla każdego z nich
70. | Przypisywanie procedur do chirurga z określonymi ustawieniami dla procedur
71. | Logowanie użytkownika dla chirurgów i do zarządzania przypadkami
MEDYCZNY MONITOR 4K
72. | Matryca min. 31 cali
73. | Technologia ekranu TFT-LCD aktywna matryca z białym podświetleniem LED
74. | Proporcje obrazu 16:9
75. | Głębia kolorów 1.07 bln/ 10 bit
76. | Kontrast 1300:1
77. | Typ panelu IPS
78. | Rozdzielczość ekranu: min. 3840x2160px
79. | Rozstaw pikseli 0,181 mm
80. | Czas reakcji (GTG) 5ms
81. | Kąt widzenia: 178° poziomo i pionowo
82. | Stabilizacja jasności i czerni
83. | Temperatura barwowa: 6500K / 7500K / 9300K / Manual (5000K ~ 10000K)
84. | HDR 10
85. | Efekt HDR
86. | Wejścia wideo 4K: 1x Display Port 1.2,1xHDMI,1x 12G-SDI, 4xQuad-Link 3G-SDI
87. | Wyjścia wideo : 1x Display Port ,1xDVI-D,1x 12G-SDI lub 3x 3G-SDI
88. | Zgodny z DICOM
89. | PbP: Tak (2PbP/3PbP/4PbP)
90. | PIP
91. | Tryb obracania/lustrzany
92. | Inteligentne oszczędzanie energii.
93. | Zawieszenie typ: VESA 100 / VESA 200x100
WÓZEK ARTROSKOPOWY Z OSŁONĄ KABLI
94. | Wózek jezdny z możliwością blokady ruchu ( 4 koła blokowane) , 4 antystatyczne koła wyposażone w nakładki zapobiegjące najechaniu na przewód poprzez jego wypchnięcie w chwili zetknięcia, nie mające styku z płaszczyzną ruchu
95. | Dostosowany do szerokości i ilości sprzętu, z panelem zasilającym wraz z głównym wyłącznikiem prądu w postaci przycisku z boku wózka
96. | Możliwość modyfikacji konfiguracji wózka przez użytkownika
97. | 5 półek w tym 1 półka wysuwana, oraz 1x szuflada
98. | Obciążenie półki maksymalne 30 kg, nośność szuflady maksymalnie 20 kg
99. | Uchwyt do mocowania soli fizjologicznej
100. | Uchwyt na kamerę, oraz przełącznik nożny
101. | Zacisk do bezpiecznego chwytania drenów dobowych
102. | Wbudowany system przepięciowy z transformatorem izolującym z możliwością wykonania testu za pomocą dedykowanego przycisku
103. | Przegubowe ruchome ramię do monitora VESA
104. | Ruchome ramię pod tablet sterujący
105. | Kabel integracyjny do urządzeń endoskopowych
106. | Wyposażony w centralny kabel zasilający wraz z kablem dodatkowego uziemienia
107. | Ukryta w ramie listwa zasilająca z kablami indywidualnymi o zróżnicowanej długości służącymi do zasilania urządzeń peryferyjnych
108. | Tylne drzwiczki z możliwością zamknięcia
109. | Tylne drzwiczki wyposażone w otwór dedykowany do ułatwionego wyprowadzenia kabli
110. | Wózek wyposażony łącznie w 15 dostępnych złącz typu IEC (8 złącz ukrytych w ramie wózka oraz 7 dostępnych złącz umiejscowionych poniżej dolnej płaszczyzny wózka)
111. | Uchwyty do przełączników nożnych montowany do wózka medycznego
ADAPTER DO PODŁĄCZENIA OPTYKI
BEZPRZEWODOWY SYSTEM OBRAZOWANIA 4K
112. | Nieskompresowany bezprzewodowy dźwięk i obraz.
113. | Praca bez opóźnień i przestojów
114. | Użytkowanie w pomieszczeniach o zasięgu do 30 metrów
115. | System nie zakłóca innych sygnałów bezprzewodowych
116. | System składa się z 2 urządzeń: Transmitter (TX) oraz Receiver (RX)
117. | Bezprzewodowy standard WHDI, pasmo częstotliwości 5 GHz, rozdzielczość wideo do 4K60 Hz
118. | Maksymalna rozdzielczość wideo DCI/UHD 4K60 Hz (HDMI2.0/12G)
119. | Przesyłanie strumieniowe - nieskompresowane strumienie wideo i audio
120. | Opóźnienie (<1 ms). Siła sygnału OSD (opcja wł./wył.)
121. | Szyfrowanie prywatnych danych 256-bitowymi AES, RSA 1024
122. | Sygnał wejściowy/wyjściowy HDMI 2.0, 12G
123. | Format audio PCM 48 kHz 24 bity, 2 kanały audio
124. | Waga max. TX: 360g, RX: 430g