## Arkusz1
System nadzoru
L.p. | Parametr/Warunek/Wartość Graniczna | Warunek Graniczny | Parametr oferowany
1. | System centralnego nadzoru położniczego umożliwiający podłączenie minimum 16 aparatów ktg jednocześnie oraz podłączenie minimum 11 stacji dostępu w obrębie całego oddziału. Wirtualizacja usług serwerowych | Tak
2. | Intuicyjny, interfejs użytkownika w języku polskim, obsługiwany za pomocą myszy i klawiatury. | Tak
3. | Możliwość monitorowania na jednym ekranie min 16 pacjentek. | Tak
4. | Rekonfiguracja układu wyświetlania parametrów na ekranie w zależności od ilości podłączonych głowic / monitorowanych parametrów | Tak
5. | Analiza zapisów KTG z min. dwustopniowym systemem alarmów, identyfikacja czasu pojawienia się alarmu i czasu jego zatwierdzenia z możliwością wydruku | Tak
6. | Analiza zmienności krótko (STV) i długoterminowej(LTV) | Tak
7. | Alarmy tachykardii i bradykardii | Tak
8. | Alarm wykrycia końca papieru w rejestratorach | Tak
9. | Alarm w przypadku utraty sygnału | Tak
10. | Możliwość zmiany progów alarmowych | Tak
11. | Podawanie wraz z informacją o alarmie uzasadnienia tego alarmu | Tak
12. | Sygnalizacja alarmów dźwiękowa i wizualna | Tak
13. | Przeprowadzenia testu bezstresowego | Tak
14. | Konfigurowanie kryteriów spełnienia testu bezstresowego | Tak
15. | Tworzenie dokumentacji dot. Pacjentki, przebiegu ciąży i porodu z możliwością konfiguracji tych formularzy | Tak
16. | Tworzenie dokumentacji, postępu porodu, wydruk kart porodowych | Tak
17. | Wprowadzanie: własnych notatek, podawanych leków, wyników badań | Tak
18. | Archiwizacja danych i zapisów na nośniku o dużej trwałości (min. 10 lat) | Tak
19. | Możliwość przeglądania zapisów w postaci skompresowanej | Tak
20. | Możliwość rozbudowy: - dostęp do zapisów przez Internet, - kolejne stanowiska KTG, - kolejne stanowiska podglądu i dostępu do zapisów - obsługa standardu HL 7 i możliwość integracji z systemem informatycznym Szpitala | Tak
21. | Komunikacja z kardiotokografem dwukierunkowa. Z systemu do ktg imię i nazwisko pacjentki, z ktg do systemu np. notatki. | Tak
22. | Praca systemu nadzoru w standardzie LAN (TCP/IP) z wykorzystaniem infrastruktury Szpitala | Tak
23. | Stacja dostępu umożliwiająca monitorowanie minimum 16 pacjentek na jednym ekranie – 2 szt. Wyposażona w monitor min 22” oraz komputer PC o minimalnych parametrach: procesor i3 7000, RAM 4GB, HDD 500GB, 2 karty sieciowe. | Tak
Kardiotokograf 16 sztuk
L.P. | Parametr/Warunek/Wartość Graniczna | Warunek Graniczny | Parametry oferowane opis lub potwierdzenie wartości granicznej
1 | 2 | 3 | 4
3. | Urządzenie nie starsze niż z roku poduckcji 2021 | Tak
4. | Dokumenty rejestracji wyrobu: świadectwa, certyfikaty | Tak
5. | Kolorowy ekran dotykowy TFT pochylany o przekątnej > 6” < 9” | Tak, podać
6. | Obsługa urządzenia wyłącznie przez ekran dotykowy. Brak przycisków i pokręteł na obudowie | Tak
7. | Możliwość rozbudowy o klawiaturę i myszkę | Tak
8. | Metoda pomiarowa Cardio Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny | Tak
9. | Zakres pomiarowy US 50 ÷240 bpm | Tak
10. | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | Tak
11. | Częstotliwość pracy sygnału ultradźwiękowego ≤ 1,2 MHz | Tak, podać
12. | Wartość natężenie emitowanej fali US powinna być ≤ 3,5 mW/cm2 | Tak, podać
13. | Wskaźnik jakości sygnału | Tak
14. | Monitorowanie tętna matki (MHR) | Tak
15. | Możliwość monitorowania bliźniaków po podłączeniu drugiej głowicy US/Cardio | Tak
16. | Funkcja separacji nakładających się krzywych FHR dla bliźniaków. (dotyczy monitorowania bliźniaków) | Tak
17. | Ostrzeganie w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US/Cardio (dotyczy monitorowania bliźniaków). | Tak
18. | Ostrzeganie w przypadku monitorowania tętna matki za pomocą głowicy US/Cardio Weryfikacja międzykanałowa. | Tak
19. | Możliwość rozbudowy o monitorowanie ciąży trojaczej | Tak
20. | Na wyposażeniu monitora głowica Toco 1 szt. i głowica US/Cardio –1 szt. | Tak
21. | Jednakowe gniazda głowic. Automatyczne rozpoznawanie podłączonej głowicy | Tak
22. | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego modelu. | Tak
23. | Kompatybilność głowic z aparatami ktg będącymi na wyposażeniu Zamawiającego | Tak
24. | Wodoszczelność głowic min IP6X | Tak
25. | Ręczny znacznik ruchów płodu dla matki | Tak
26. | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu | Tak
27. | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco | Tak
28. | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy | Tak
29. | Zakres sygnału Toco - Minimum 0÷100, Ustawienie linii podstawowej Toco 20 jednostek | Tak, podać
31. | Głowice US/Cardio i Toco posiadające identyfikację w postaci optycznego elementu sygnałowego (dioda led) | Tak
32. | Praca samodzielna lub w systemie nadzoru położniczego | Tak
33. | Współpraca z telemetrią płodową umożliwiającą monitorowanie takich samych parametrów jak aparat przewodowy | Tak
34. | Graficzny rejestrator termiczny wbudowany w urządzenie | Tak
35. | Standardowe prędkości przesuwania papieru 1,2 i 3 [cm/min] | Tak
36. | Duże prędkości wydruku zapisów archiwalnych. Minimum 15mm/s | Tak, podać
37. | Szerokość papieru 150mm, użyteczna szerokość wydruku 128mm | Tak
38. | Wprowadzanie danych demograficznych pacjentki. Ekranowa klawiatura w układzie QWERTY | Tak
39. | Wprowadzanie notatek tekstowych | Tak
40. | Wydruk badania dodatkowo zawiera: - Imię i nazwisko pacjentki, - MRN-numer identyfikacyjny pacjentki, - Godzina, minuta, sekunda, data, - Prędkość wydruku, - Wiek ciążowy | Tak
41. | Rozdzielczość wydruku 8 punktów/ mm 200 dpi | Tak
42. | Alarm końca papieru | Tak
43. | Zawieszenie ścienne lub wózek na kołach z blokadą. Obydwa rozwiązania z koszykiem na akcesoria i głowice | Tak
44. | Oprogramowanie w języku polskim, instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej. | Tak
45. | Wyposażenie dodatkowe dla wszystkich kardiotokografów: - pasy wielorazowe do głowic: 20 szt. - żel: 15 szt. | Tak
46. | 5 kardiotokografów dodatkowo z możliwością monitorowania parametrów matki: NIBP, Sp02, EKG. | Tak
Telemetria płodowa 2 szt.
1. | Urządzenie nie starsze niż z roku poduckcji 2021 | Tak
2. | Po podłączeniu do kardiotokografu bezprzewodowe monitorowanie częstości akcji serca płodu, aktywności skurczowej mięśnia macicy, ruchów płodu i tętna matki | Tak
3. | Wodoszczelność głowic IP68 | Tak
4. | Wyświetlanie na ekranie kardiotokografu informacji o stanie naładowania baterii | Tak
5. | Zasięg bezprzewodowego monitorowania min 90m w otwartej przestrzeni. | Tak
6. | Możliwość rozbudowy o bezprzewodowe monitorowanie NiBp i Sp02 | Tak
7. | Waga głowic <180g | Tak