	LAMPA OPERACYJNA -   Dwuczaszowa dostosowana do pomieszczenia o wysokości 2900mm 

	1. 
	OPIS PARAMETRU
	PODAĆ
	POTWIERDZENIE

	2. 
	Producent, kraj pochodzenia, model
	
	

	3. 
	Certyfikat CE / Deklaracja zgodności CE
	TAK
	

	4. 
	Lampa operacyjna mocowana do stropu: zestaw złożony z elementów do montażu stropowego, ramion nośnych przewidzianych do montażu serwisowego (nie dopuszcza się ramion z funkcją samodzielnego demontażu przez użytkownika jako niebezpiecznych w razie błędów obsługowych), ramion uchylnych, głowicy, zasilaczy
	TAK
	

	5. 
	Lampa przeznaczona do oświetlenia pola operacyjnego: płytkiego, głębokiego, rozległego.
	TAK
	

	6. 
	Ramiona obrotowe (wszystkich głowic) zawieszone na jednej, wspólnej osi głównej. 
	TAK
	

	7. 
	Diody o kolorystyce białej; światło białe w polu operacyjnym, dopuszcza się zastosowanie diod białych o tonach ciepły i zimny.
	TAK
	

	8. 
	Lampa przystosowana do montażu i współpracy z nawiewem laminarnym (czasza nie może być pełna, zamkniętej konstrukcji). Czasza w kształcie koncentrycznych okręgów lub sześciokąta foremnego z otworem w środku.
	TAK
	

	9. 
	Liczba głowic - 2 główne 
	TAK
	

	10. 
	Wysokie natężenie światła na polu operacyjnym. Maksymalne natężenie światła (przy jasności 100%, w odległości 1m) głowicy ≥ 160 000 lx. Należy zaoferować ilość kopuł odpowiednią do spełnienia wymogu. 
	TAK
	

	11. 
	Bardzo wysoka bezcieniowość lampy operacyjnej. 

Lampa wyposażona w system redukcji cieni – układ aktywny, elektroniczny realizowany jako automatyczny sterowany sensorami zlokalizowanymi na czaszy, automatycznie rozpoznający położenie i poprzez zmianę rozkładu natężenia światła poszczególnych punktów LED w odniesieniu do pozycji personelu, minimalizują powstawanie cieni w polu operacyjnym. Żaden układ optyczny nie jest traktowany jako rozwiązanie alternatywne.
	TAK
	

	12. 
	Konstrukcja pozwalająca na łatwe przemieszczanie i precyzyjne ustawianie w żądanym położeniu. Segmenty matrycy zlokalizowane względem siebie współosiowo (jako dwa pierścienie – zewnętrzny i wewnętrzny z wyraźnym odstępem pomiędzy nimi) lub na planie wieloboku foremnego w wyraźnym otworem wewnątrz czaszy zawierającym rękojeść do pozycjonowania czaszy i montowania kamery.
	TAK
	

	13. 
	Matryca czaszy (bez względu na sposób jej podziału) musi zawierać sumarycznie co najmniej: 70 widocznych i pracujących (nie koniecznie jednoczasowo) diod LED.  Średnica każdej z czasz 710mm
	TAK
	

	14. 
	Wielkość plamy świetlnej zmienna poprzez system elektroniczno-elektromechanym poprzez sterylizowalny uchwyt w osi geometrycznej czaszy lub z panelu kontrolnego z ekranem dotykowym min 7,5”  regulowana w  przedziale dwóch wartości 16-25cm  z odległości 1m 
	TAK
	

	15. 
	Lampa ze zintegrowanym oświetleniem endoskopowym w postaci:

1. możliwości zmniejszenia natężenia światła do 10% wyjściowej jasności (tzw. tryb endo).

2. regulacja oświetlenia głównej matrycy czaszy w trakcie zabiegów endoskopowych w zakresie nie mniejszym niż 50 - 300 Lx.

1 lub 2 rodzaj oświetlenia endoskopowego do zaoferowania zamiennie.
	TAK
	

	16. 
	Temperatura barwowa regulowana w przedziale 3500 do 5000K   
	TAK
	

	17. 
	Możliwość regulowania wartości natężenia oświetlenia w zakresie podstawowym min. 30-100 %
	TAK
	

	18. 
	Łatwość mycia i czyszczenia. 
	TAK
	

	19. 
	Kształt obudowy lampy minimalizuje zakłócenia nawiewu laminarnego na sali operacyjnej - odstęp pomiędzy częściami czaszy musi być widoczny gołym okiem, łatwy do czyszczenia.
	TAK
	

	20. 
	Przygotowanie lampy (obu czasz) do wyposażenia w bezprzewodową kamerę HD o rozdzielczości 1080p. Miejsce instalacji kamery HD - w centrum głowicy (oś geometryczna czaszy). 
	TAK
	

	21. 
	Stała temperatura barwowa i wskaźnik rozpoznawania barw podczas regulacji natężenia światła
	TAK
	

	22. 
	Współczynnik rozpoznawania barw każdej czaszy Ra ≥ 97%
	TAK
	

	23. 
	Żywotność matrycy LED ≥ 60000h
	TAK
	

	24. 
	Centralny, sterylizowalny uchwyt do pozycjonowania każdej głowicy, umieszczony w osi głównej głowicy.
	TAK
	

	25. 
	Duża wgłębność oświetlenia na dnie tuby imitujące głębokie pole operacyjne min 98%, i przy zasłonięciu 1 maską (imitacja głowy operatora ) min. 92%
	TAK
	

	26. 
	L1+L2 dla głowicy głównej i satelitarnej ≥ 190cm +/-5cm mierzone w-g normy IEC:2009 60601-2-41 czyli w zakresie doświetlenia d10 = 20%. I 109cm przy d10 60%
	TAK
	

	27. 
	Zasilanie 230V, 50/60 Hz. Całkowity pobór mocy elektrycznej lampy nie więcej niż 160 W. 
	TAK
	

	28. 
	Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne
	TAK
	

	29. 
	Ramiona lampy dostosowane do niskich pomieszczeń na pojedynczym przegubie kardanicznym, dostosowane do pomieszczenia o wysokości 290cm (licząc od podłoża do sufitu stałego ) 
	TAK
	

	30. 
	 Najniższe położenie czaszy lampy przy max obniżeniu ramienia nie mniej niż 1290mm licząc od podłogi do dolnej krawędzi osłony do pozycjonowania lampy 
	TAK
	

	31. 
	 Najwyższe położenie czaszy lampy przy max uniesieniu czaszy mierząc od podłoża do dolnej krawędzi osłony uchwytu do pozycjonowania lampy min 2400mm  
	TAK
	

	32. 
	 Zestaw montażowy lampy wraz z maskownicą dostosowany do pomieszczenia bez sufitu podwieszanego 
	TAK
	

	33. 
	Do opisanej konfiguracji należy przedstawić potwierdzony przez producenta lub jego autoryzowanego w Polsce dystrybutora rysunek techniczny  przedstawiający najważniejsze informacje min. Zestaw kotwiczący – schemat, siły działające na strop, media, zwymiarowanie od podłogi do elementów lampy: czasza, ramie nr 1, ramie nr 2, odległości ramion i czaszy od stropu. 
	TAK 
	


PAGE  
2

